附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2019070201                          申请技术审查时间：2019 年8月10日

| 技术审查项目名称 | 建昌县发达建设有限责任公司混凝土搅拌分公司预拌混凝土检测资质延期-整改 |
| --- | --- |
| 申请人 | 吕静 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 贵单位根据初次审查意见进行整改，仍存在以下问题： 一、整改材料中提供的500mL容量瓶校准证书仅有封皮，请贵单位提供其完整有效的校准证书。 二、整改材料中提交的KSY6D-16高温炉温度控制器校准证书校准的最高温度点仅为800℃，而粉煤灰烧失量试验要求的试验温度为（950±25）℃，证书不能有效指导烧失量试验工作，请贵单位增加对高温炉（950±25）℃温度点的校准，重新提供其有效的校准证书，并请加强对证书的确认工作。 三、整改材料中提交的混凝土冻融试验机校准证书仅对10℃和20℃温度点进行了校准，而混凝土抗冻性试验要求的低温温度为（-18～-20）℃，证书不能有效指导混凝土抗冻性试验工作，请贵单位增加对（-18～-20）℃温度点的校准，重新提供其有效的校准证书，并请加强对证书的确认工作。 四、整改材料中提交的混凝土含气量测定仪校准证书仅对0.10MPa压力进行了校准，无法确认指示器压力值与含气量的对应关系，证书不能有效指导混凝土含气量试验工作，请贵单位重新提供其有效的校准证书，并请加强对证书的确认工作。 五、整改材料中提交的企业信用报告中无企业股权设置情况相关信息，请贵单位重新提供有效的资信及股权设置情况证明文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |

（