附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2019073102                        申请技术审查时间：2019 年8月11日

| 技术审查项目名称 | 阜新沈彰混凝土有限公司新办预拌混凝土资质 |
| --- | --- |
| 申请人 | 吴凤田 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 提交的资质申报材料所盖“资质申报材料审核专用章”的“日期”未填写，请贵单位提交盖有当地建设行政主管部门审核印章的有效资质申报材料，印章中“审核人”、“审核日期”等信息应填写完整。 - 提交的技术人员社保缴费证明材料的参保时间仅到2019年5月，且其中无单位社保编号，“资质申报材料审核专用章”的“日期”未填写，请贵单位提供技术人员在所属地区人力资源和社会保障局网站上的最近连续3个月的社保缴费明细截图或提供盖有当地建设行政主管部门有效资质申报材料审核印章的最近连续3个月的社保缴费证明材料，其中应至少包含缴费单位名称、单位编号、人员姓名、人员社保编号、身份证号、缴费起止日期、缴费基数等相关信息。 - 请提供法定代表人的任职文件、学历证书、职称证书和身份证复印件；请提供技术负责人的任职文件；请提供技术人员高旭巍的劳动合同复印件。 - 请提供企业资信证明及股权设置情况证明文件复印件。 五、提交的全自动比表面测定仪校准证书未对试料圆筒试料层体积和标准时间进行校准，该证书不能指导水泥比表面积试验工作，请贵单位重新提供该设备有效的检定/校准证书，并请加强对证书的确认和对服务供应商的评价工作。 六、提交的JJ-5水泥胶砂搅拌机校准证书校准了该设备的锅转速、叶片转速和搅拌时间，可见该设备非行星式胶砂搅拌机，不符合现行标准关于水泥胶砂试验用搅拌机相关要求，请贵单位配置符合标准要求的行星式胶砂搅拌机，并提供其有效的检定/校准证书。 七、提交的由深圳市中测计量检测技术有限公司出具的石子筛（2.36mm～90mm）校准证书显示校准地点为计量校准机构试验室（精测室），砂石筛（0.075mm～2.36mm）校准证书显示校准地点为委托方现场（试验室），而以上校准工作采用的计量标准器具为同一影像测量仪（设备编号：CD-BZ-032，证书编号：181602277，有效期至2019-11-21，溯源机构：深圳市计量质量检测研究院），校准日期均为2019年06月03日，且该计量校准机构地址位于深圳市宝安区，该校准工作属明显不合理，请贵单位加强对证书的确认和对服务供应商的评价工作，合理选择服务供应商，重新提供相关设备有效的检定/校准证书。 八、提交的DYE-300S电脑全自动恒应力试验机校准证书校准的试验力最大值仅为30kN，无法满足正常的水泥抗压强度试验要求，请贵单位配置满足正常水泥抗压强度试验能力的水泥压力试验机，并提供有效的检定/校准证书。 九、提交的由深圳市中测计量检测技术有限公司出具的KZJ-500电动抗折试验机校准证书采用的标准测力仪与DYE-300S电脑全自动恒应力试验机校准证书采用的标准测力仪相同（设备编号：LX-BZ-016-3，证书编号：校准字第201905005315号，有效期至2020-05-21，溯源机构：中国测试技术研究院），标准器具选用明显不合理，请贵单位加强对校准证书的确认和对服务供应商的评价工作，合理选择服务供应商，重新提供该设备的有效的检定/校准证书 十、提交的水泥胶砂试体恒温水专用养护箱校准证书仅对28℃和37℃温度点进行了校准，而水泥胶砂试体水中养护温度要求为（20±1）℃，证书无法有效指导水泥胶砂试体水中养护工作，请贵单位增加对（20±1）℃温度点的校准，重新提供该设备有效的校准证书，并请加强对证书的确认工作。 十一、提交的由深圳市中测计量检测技术有限公司出具的水泥胶砂流动度测定仪校准证书未对落距及跳动25次所用时间进行校准，证书无法有效指导水泥胶砂流动度试验工作，请贵单位加强对校准证书的确认和对服务供应商的评价工作，合理选择服务供应商，重新提供该设备的有效的检定/校准证书。 十二、提交的由深圳市中测计量检测技术有限公司出具的李氏瓶校准证书显示校准地点为委托方现场（试验室），属明显错误，校准结果中容量值18mL实测值为18.6mL，容量值19mL实测值为18.1mL，容量值20mL实测值为20.8mL，容量值21mL实测值为20.1mL，容量值22mL实测值为21.6mL，容量值23mL实测值为24.2mL，容量值24mL实测值为23.8mL，属明显错误；请贵单位加强对校准证书的确认和对服务供应商的评价工作，合理选择服务供应商，重新提供该设备的有效的检定/校准证书。 十三、请贵单位提交水银温度计、温湿度计、500mL容量瓶、1L容积升的检定/校准证书。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |

（