附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2019080701                        申请技术审查时间：2019 年08月11日

| 技术审查项目名称 | 辽阳市东兴混凝土制品有限公司预拌混凝土资质延期 |
| --- | --- |
| 申请人 | 贾杰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 技术负责人付杰毕业证复印件模糊不清，请贵单位提交其清晰有效的毕业证复印件。 - 请贵单位提交技术人员许艳菊职称证书复印件。 - 请贵单位提交所有技术人员近期连续3个月社保证明材料。 - 仪器设备 - 比表面积测定仪未对试料层体积、标准时间进行校准，请贵单位增加对比表面积测定仪试料层体积及标准时间的校准，并提交完整有效的校准证书； - 水泥标准稠度及凝结时间测定仪未对标尺进行检定/校准，请贵单位增加对标尺的检定/校准，并提交完整有效的检定/校准证书； - 低温试验箱温度校准点为-30℃，混凝土抗冻性试验温度要求为（-18~-20）℃，请贵单位增加对（-18~-20）℃范围内温度点的校准，并提交完整有效的校准证书； - 贵单位提交的由辽宁众呈检测有限公司出具的校准证书中CNAS认可标识式样与CNAS-R01：2018认可标识使用和认可状态证明规则中要求的CNAS认可标识式样不一致，请提交释疑材料，并重新提交有效的校准证书； - 请贵单位提交筛孔直径为63.0mm、80.00mm、100mm石子试验筛、李氏瓶检定/校准证书。 五、请贵单位提交企业资信证明及股转设置情况证明。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |

（